Техническое задание № ___

На создание интеллектуального объекта: прибор датчик плотности IGAS DM-91

Дата подписания: «___» ____________ 2026 года

Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

Исполнитель: ИП Морозова А.

Настоящий документ является основной частью технического задания.

Перечень передаваемых материалов, форматы файлов, состав исходных кодов, состав программного обеспечения и состав документации указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

Пояснительное описание принципов калибровки прибора IGAS DM-91 приведено в Приложении № 2 к настоящему ТЗ. Приложение № 2 носит пояснительный характер и не устанавливает самостоятельных метрологических требований сверх требований, указанных в настоящем ТЗ, паспорте изделия, эксплуатационной документации и описании протокола обмена.

1. Описание создаваемого Объекта

Прибор датчик плотности IGAS DM-91.

Датчик плотности IGAS DM-91 должен представлять собой стационарный одноблочный автоматический прибор непрерывного действия.

Прибор должен обеспечивать непрерывное измерение параметров рабочей среды, расчет плотности рабочей среды с учетом заданного состава газа и преобразование результатов измерений и расчетов в цифровой выходной сигнал для передачи внешним устройствам.

В рамках создаваемого Объекта должны быть предусмотрены исполнения прибора, отличающиеся составом измеряемых и расчетных параметров, в том числе:

- DM-910;

- DM-910h;

- DM-910 arctic.

В зависимости от исполнения прибор должен обеспечивать измерение абсолютного давления, температуры, расчет плотности рабочей среды, а также дополнительные измеряемые и расчетные параметры, предусмотренные эксплуатационной документацией, паспортом изделия и описанием протокола обмена.

Конструктивно прибор должен быть выполнен в корпусе, предназначенном для размещения измерительного узла, электронного блока и элементов электрического подключения.

Прибор должен иметь цифровой интерфейс передачи данных RS-485 с протоколом обмена Modbus RTU.

Настройка, калибровка, диагностика и считывание данных прибора должны выполняться с использованием внешнего программного обеспечения IGAS Toolbox DM-91 в объеме, предусмотренном документацией, передаваемой в составе результата работ.

2. Практическое назначение Объекта

Датчик плотности IGAS DM-91 предназначен для непрерывного измерения параметров рабочей среды, расчета плотности рабочей среды с учетом заданного состава газа и передачи измерительной информации внешним устройствам в цифровой форме.

Прибор должен применяться в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Рабочими измеряемыми средами прибора должны являться газы, парогазовые и газовые смеси, а также иные среды, совместимые с конструкцией прибора и условиями применения, указанными в эксплуатационной документации.

3. Характеристики Объекта

3.1. Основные технические характеристики прибора

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более | 130×125×120 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP68 |
| Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока, В | 24,0±2,4 |
| Время прогрева, мин, не более | 2 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100000 |
| Давление разрыва | 55 бар |
| Допустимая перегрузка | до 30 бар абс. |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 / Modbus RTU |
| Монтаж | в любом положении |

3.2. Исполнения прибора

В рамках создаваемого Объекта должны быть предусмотрены следующие исполнения прибора:

| Обозначение исполнения | Назначение исполнения |
| --- | --- |
| DM-910 | Исполнение прибора для измерения абсолютного давления, температуры и расчета плотности рабочей среды |
| DM-910h | Исполнение прибора для измерения абсолютного давления, температуры, относительной влажности и расчета плотности рабочей среды, точки росы и иных параметров, связанных с влажностью рабочей среды |
| DM-910 arctic | Исполнение прибора для эксплуатации в условиях пониженных температур, с конструктивными, аппаратными и программными решениями, предусмотренными документацией данного исполнения |

Состав измеряемых, расчетных и передаваемых параметров должен определяться исполнением прибора, паспортом изделия, эксплуатационной документацией и описанием протокола обмена.

3.3. Основные метрологические характеристики прибора

| Параметр | Диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | Стабильность |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | от -60 до +85 °C | ±0,25 °C | ≤0,1 % диапазона/год |
| Давление | от 0 до 6 бар абс.; от 0 до 12 бар абс.; от 0 до 16 бар абс.; от 0 до 22 бар абс. | ±0,25 % | ≤±0,05 % диапазона/год |
| Плотность | от 0 до 60 кг/м³; от 0 до 120 кг/м³; от 0 до 160 кг/м³; от 0 до 220 кг/м³ | ±0,4 % | ≤0,2 % диапазона/год |
| Точка росы | от -60 до +60 °C | ±3 °C | ≤0,5 % диапазона/год |

Диапазоны измерения давления и плотности должны определяться исполнением прибора и указываться в паспорте изделия.

Для исполнений прибора без канала измерения влажности требования к измерению точки росы и параметров, связанных с влажностью, не применяются.

Для исполнения DM-910 arctic состав метрологических характеристик, диапазоны измерений и условия применения должны определяться паспортом изделия и эксплуатационной документацией данного исполнения.

3.4. Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | от -60 до +85 °C |  |
| Атмосферное давление | от 90,6 до 107 кПа |  |
| Относительная влажность | от 0 до 98 % | без конденсации |

3.5. Условия хранения

| Наименование параметра | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | от -20 до +40 °C |  |
| Атмосферное давление | от 90,6 до 107 кПа |  |
| Относительная влажность | от 0 до 98 % | без конденсации |

Прибор должен обеспечивать передачу измерительной, расчетной и диагностической информации во внешний интерфейс в объеме, предусмотренном описанием протокола обмена.

Настройка, калибровка и сервисные операции должны выполняться с использованием внешнего программного обеспечения в объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией, руководством пользователя программного обеспечения и описанием протокола обмена.

4. Описание этапов разработки

Описание этапов разработки устанавливается и определяется в следующем порядке:

4.1. Анализ требований и концептуальное проектирование

- Сбор и анализ требований к прибору

- Создание концептуального описания прибора, включая функциональную схему и возможные варианты исполнения

- Согласование требований с заказчиком

4.2. Эскизное проектирование

- Разработка структурной и принципиальной схемы прибора различных модификаций

- Предварительный выбор компонентов и материалов

- Моделирование работы прибора, если применимо

- Создание предварительных чертежей и 3D-моделей, в том числе 3D-модели сборочных единиц, узла и прибора в целом, а также 3D-модели деталей

- Согласование эскизного проекта и 3D-моделей с заказчиком

4.3. Разработка рабочего проекта для прибора

- Детализация принципиальных схем

- Разработка печатных плат

- Выбор и закупка компонентов

- Создание сборочных чертежей и конструкторской документации

- Создание внутренней программы микроконтроллера прибора

- Создание документов ОТК для каждого этапа сборки

- Создание документа настройки, калибровки и тестирования готового прибора

4.4. Сборка рабочего прибора

- Сборка прототипа прибора

- Первичное тестирование и отладка согласно документам ОТК

- Подготовка отчетности по результатам тестирования

4.5. Подготовка и передача документации и программного обеспечения

Вся передаваемая в рамках разработки документация должна соответствовать перечню, указанному в Приложении № 1.

5. Выбор технологий реализации

- Выбор технологий реализации

Технологии программирования, алгоритмы работы прибора, состав встроенного программного обеспечения, состав внешнего программного обеспечения и перечень передаваемых материалов определяются и указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

В составе создаваемого Объекта должны быть предусмотрены встроенное программное обеспечение прибора и внешнее программное обеспечение IGAS Toolbox DM-91, предназначенное для настройки, диагностики, калибровки и сервисного обслуживания прибора.

Встроенное программное обеспечение прибора должно обеспечивать измерение параметров рабочей среды, расчет передаваемых параметров, применение калибровочных коэффициентов и таблиц поправок, формирование диагностической информации и обмен данными с внешними устройствами через интерфейс RS-485 с использованием протокола Modbus RTU.

Внешнее программное обеспечение IGAS Toolbox DM-91 должно обеспечивать настройку прибора, выполнение калибровочных операций, расчет калибровочных коэффициентов, подготовку таблиц поправок, передачу калибровочных данных в прибор, считывание калибровочных данных из прибора и формирование отчета о калибровке.

Расчет калибровочных коэффициентов, подготовка таблиц поправок и формирование отчета о калибровке должны выполняться внешним программным обеспечением IGAS Toolbox DM-91. Встроенное программное обеспечение прибора должно обеспечивать прием, хранение и применение калибровочных коэффициентов и таблиц поправок при расчете и передаче измеряемых и расчетных параметров.

Для прибора должны быть предусмотрены следующие основные калибровочные функции:

― калибровка нуля по каналу давления;
― калибровка нуля по каналу температуры;
― калибровка канала давления с учетом зависимости показаний давления от температуры;
― калибровка канала температуры по набору контрольных точек;
― калибровка канала влажности для исполнений прибора, в которых предусмотрен канал измерения влажности;
― учет нелинейности измерительных каналов в пределах заданных контрольных точек;
― ввод, расчет, запись и хранение калибровочных коэффициентов и таблиц поправок;
― настройка минимальных и максимальных значений диапазонов измерения;
― передача калибровочных данных и коэффициентов в прибор;
― считывание калибровочных данных и коэффициентов из прибора;
― формирование отчета о калибровке.

Для канала давления должна быть предусмотрена возможность калибровки с использованием двумерной таблицы поправок давление–температура либо эквивалентного способа представления калибровочных данных, обеспечивающего учет зависимости показаний давления от температуры.

Каналы температуры и влажности должны калиброваться отдельно по набору контрольных точек. Влажность не входит в двумерную таблицу поправок давление–температура.

Количество контрольных точек, порядок их задания, порядок расчета коэффициентов, порядок записи коэффициентов в прибор и порядок проверки результата калибровки должны определяться эксплуатационной документацией, руководством пользователя программного обеспечения и описанием протокола обмена.

Внешнее программное обеспечение должно обеспечивать отображение параметров калибровки, диапазонов, контрольных точек и результатов расчета коэффициентов в форме, достаточной для выполнения настройки, проверки и сервисного обслуживания прибора.

Отчет о калибровке должен формироваться в электронном виде и содержать идентификационные данные прибора, диапазон измерений, серийный номер, дату формирования отчета, использованные контрольные точки и рассчитанные калибровочные коэффициенты.

Калибровочные функции должны применяться в пределах диапазонов и условий, указанных в паспорте изделия, эксплуатационной документации, руководстве пользователя программного обеспечения и описании протокола обмена.

Пояснительное описание принципов калибровки приведено в Приложении № 2 к настоящему ТЗ. Приложение № 2 носит пояснительный характер и не устанавливает самостоятельных метрологических требований сверх требований, указанных в настоящем ТЗ, паспорте изделия, эксплуатационной документации и описании протокола обмена.

Конкретный состав передаваемых файлов, исходных кодов, исполняемых файлов, описаний протокола обмена, эксплуатационной документации и руководств пользователя определяется Приложением № 1 к настоящему ТЗ.

6. Консультации, инструктаж и обучение

Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 консультационных часов на каждый продукт, передаваемый в составе Объекта.

Все консультации, инструктаж и обучение осуществляются исключительно в пределах этих часов.

Превышение лимита оплачивается отдельно.

7. Порядок использования объекта

Порядок использования объекта определяется в следующем порядке: Объект прибор датчик плотности IGAS DM-91 используется в производстве Заказчика в полном объеме.

8. Условия использования Объекта

Датчик плотности IGAS DM-91 после передачи по Акту приема-передачи Заказчик использует полностью в своих коммерческих интересах.

9. Ограничения по использованию Объекта

Исполнитель не имеет права применять и реализовывать Объект прибор датчик плотности IGAS DM-91 на коммерческих условиях без письменного согласия Заказчика, а также упоминать его в рекламных целях.

10. Исключительное право

Исключительное право на Объект возникает у Заказчика.

11. Регистрация права

Необходимость регистрации исключительного права на Объект в ходе выполнения настоящего Договора не предусматривается.

В случае необходимости регистрации исключительного права на Объект с заявлением о регистрации права обращается только Заказчик.

Право на результат после государственной регистрации возникает у Заказчика.

12. Ограничения доступа к материалам

Технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к объекту, результату, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем, пароли, условия и порядок доступа не применяются.

13. Перечень передаваемых материалов

Перечень и формат передаваемых сведений указывается в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

14. Способ передачи материалов

Материальный носитель, на котором передается результат, — USB Flash носитель и дублирование через защищенное облачное хранилище, указываются в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

15. Сроки передачи

Срок подготовки и передачи объекта не позднее __________________.

16. Условия передачи

Отчетная документация Акт приема-передачи Объекта подписывается сторонами после полной передачи материалов, указанных в Приложении № 1, в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов, указанных в п. 13 и п. 14, при отсутствии замечаний к результату.

Исполнитель обязуется устранить замечания Заказчика, относящиеся к несоответствию результата условиям ТЗ.

Замечания, не связанные с нарушением ТЗ или предполагающие изменение или расширение результата, оформляются как дополнительные работы и оплачиваются по отдельному соглашению.

17. Вознаграждение и порядок оплаты

Вознаграждение Исполнителя составляет ________________, НДС не облагается.

Порядок уплаты вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема передачи материалов согласно Приложению № 1 и счета на оплату;

- 50 % от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, оплачивается после подписания Акта приема-передачи объекта не позднее ____________.

Подписи Сторон:

| Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс» ____________________ | Исполнитель: ИП Морозова А. ____________________ Морозова А. |
| --- | --- |