Приложение № 2

к Техническому заданию № ___

на создание интеллектуального объекта: прибор датчик плотности IGAS DM-91

Пояснительное описание принципов калибровки прибора IGAS DM-91

1. Назначение приложения

Настоящее приложение содержит пояснительное описание принципов калибровки прибора IGAS DM-91 по каналам давления, температуры и влажности.

Приложение предназначено для пояснения общей логики работы калибровочных алгоритмов, состава исходных данных, порядка формирования таблиц поправок и применения калибровочных коэффициентов.

Настоящее приложение не является отдельным техническим заданием на разработку программного обеспечения и не устанавливает самостоятельных метрологических требований сверх требований, указанных в основном ТЗ, паспорте изделия, эксплуатационной документации и описании протокола обмена.

Фактические метрологические характеристики прибора после калибровки зависят от свойств конкретного прибора, характеристик первичных измерительных каналов, точности эталонных средств измерений, стабильности стенда, условий калибровки и условий эксплуатации.

2. Общая схема калибровки

Калибровка прибора выполняется с использованием внешнего программного обеспечения IGAS Toolbox DM-91 и встроенного программного обеспечения прибора.

Внешнее программное обеспечение IGAS Toolbox DM-91 обеспечивает:

— ввод эталонных значений.

— считывание текущих показаний прибора.

— фиксацию контрольных точек после стабилизации показаний.

— расчет калибровочных коэффициентов.

— подготовку таблиц поправок.

— передачу калибровочных данных в прибор.

— считывание калибровочных данных из прибора.

— формирование отчета о калибровке.

Встроенное программное обеспечение прибора обеспечивает:

— прием калибровочных коэффициентов и таблиц поправок.

— хранение калибровочных данных.

— проверку корректности калибровочных данных.

— применение калибровочных коэффициентов и таблиц поправок при расчете измеряемых и расчетных параметров.

— передачу скорректированных значений по интерфейсу RS-485 с использованием протокола Modbus RTU.

Расчет калибровочных коэффициентов и подготовка таблиц поправок выполняются во внешнем программном обеспечении IGAS Toolbox DM-91. В прибор передаются готовые коэффициенты и таблицы, необходимые для применения калибровки в процессе работы.

3. Калибровка каналов температуры и влажности

Каналы температуры и влажности калибруются отдельно по набору контрольных точек.

Для канала температуры контрольная точка содержит эталонное значение температуры, показание температуры, считанное из прибора, и результат фиксации точки после стабилизации показаний.

Для канала влажности контрольная точка содержит эталонное значение относительной влажности, показание влажности, считанное из прибора, и результат фиксации точки после стабилизации показаний.

Для канала влажности применяется калибровка по 5-8 контрольным точкам.

Для каналов температуры и влажности может применяться квадратичная модель коррекции:

Ycorr = b0 + b1 · S + b2 · S².

где S — показание соответствующего канала, считанное из прибора; Ycorr — скорректированное значение; b0, b1, b2 — калибровочные коэффициенты.

Коэффициенты b0, b1, b2 рассчитываются внешним программным обеспечением IGAS Toolbox DM-91 по набору контрольных точек. Для повышения численной устойчивости при расчете коэффициентов может применяться центрирование исходных данных.

Возможная форма расчета с центрированием: x = S - Sср; Ycorr = c0 + c1 · x + c2 · x², где Sср — среднее значение показаний по набору контрольных точек.

После расчета коэффициенты могут быть преобразованы к виду b0, b1, b2 и переданы в прибор для применения встроенным программным обеспечением.

Параметры Pmin и Pmax в алгоритме калибровки температуры и влажности не используются. Эти параметры относятся к диапазону давления и применяются при описании калибровки канала давления.

4. Калибровка канала давления с учетом температуры

Для канала давления применяется калибровка с учетом зависимости показаний давления от температуры.

Влажность не входит в двумерную таблицу поправок давления и температуры. Канал влажности калибруется отдельно по алгоритму, описанному в разделе 3 настоящего приложения.

Для калибровки канала давления формируется двумерная таблица поправок давление-температура.

В узлах таблицы задаются температура в точке калибровки, эталонное значение давления, показание давления, считанное из прибора, и рассчитанная поправка давления.

Для калибровки и компенсации зависимости показаний давления от температуры используется билинейная интерполяция. В узлах таблицы хранятся поправки к измеренным показаниям давления. При работе прибора поправка интерполируется по соседним узлам таблицы и применяется к текущему показанию давления.

Обозначения:

— E — эталонное значение давления, вводимое оператором в IGAS Toolbox DM-91 по показаниям эталонного манометра, калибратора давления или иного эталонного средства измерений.

— S — показание давления, считанное программным обеспечением IGAS Toolbox DM-91 из прибора IGAS DM-91. Значение S фиксируется после стабилизации показаний прибора. При необходимости S может фиксироваться как среднее значение за заданное окно стабилизации.

— Elin — значение давления после применения общей линейной зависимости.

— Ê — скорректированное значение давления после применения калибровочных коэффициентов и таблицы поправок.

— ΔE — поправка давления в узле таблицы либо интерполированная поправка, рассчитанная по соседним узлам таблицы.

— K, c — коэффициенты общей линейной калибровки канала давления.

Общая линейная зависимость имеет вид:

Elin = K · S + c.

Поправка в узле таблицы рассчитывается как:

ΔE = E - Elin.

Для точки, расположенной между узлами таблицы, поправка рассчитывается билинейной интерполяцией:

ΔE = (1 - u)(1 - v)ΔE(i,j) + u(1 - v)ΔE(i+1,j) + (1 - u)vΔE(i,j+1) + uvΔE(i+1,j+1).

где u — относительное положение точки по температуре между соседними температурными узлами; v — относительное положение точки по давлению между соседними узлами давления; ΔE(i,j), ΔE(i+1,j), ΔE(i,j+1), ΔE(i+1,j+1) — поправки в соседних узлах таблицы.

Скорректированное значение давления рассчитывается как:

Ê = Elin + ΔE.

5. Порядок фиксации калибровочной точки давления

Для заполнения таблицы давления оператор устанавливает требуемые значения температуры и давления с использованием термокамеры, задатчика давления и эталонного средства измерений.

После стабилизации условий оператор вводит в IGAS Toolbox DM-91 эталонное значение давления E.

Показание давления S считывается из прибора автоматически через интерфейс RS-485. После стабилизации оператор фиксирует точку в программном обеспечении. Зафиксированное значение S используется для расчета коэффициентов и таблицы поправок.

Температура узла сетки может задаваться по показанию прибора либо по эталонному средству измерения температуры в зависимости от принятой методики калибровки и состава стенда.

6. Пример расчета для двумерной таблицы давление-температура

В качестве примера рассматривается таблица двух давлений 1 бар и 2 бар при двух температурах 10 °C и 20 °C.

| Узел (T, E) | Показание прибора S, бар |
| --- | --- |
| 10 °C, 1,0 бар | 0,9840 |
| 10 °C, 2,0 бар | 1,9810 |
| 20 °C, 1,0 бар | 0,9920 |
| 20 °C, 2,0 бар | 1,9690 |

Среднее показание прибора для уровня 1 бар: S1 = (0,9840 + 0,9920) / 2 = 0,9880.

Среднее показание прибора для уровня 2 бар: S2 = (1,9810 + 1,9690) / 2 = 1,9750.

Коэффициенты общей линейной зависимости:

K = (2,0 - 1,0) / (1,9750 - 0,9880) = 1,0131712259.

c = 1,0 - K · 0,9880 = -0,001013171226.

Общая линейная зависимость: Elin = 1,0131712259 · S - 0,001013171226.

Расчет поправок в узлах таблицы:

| Узел | S, бар | Elin, бар | E, бар | ΔE = E - Elin, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 °C, 1,0 бар | 0,9840 | 0,9959473151 | 1,0000 | +0,0040526849 |
| 10 °C, 2,0 бар | 1,9810 | 2,0060790274 | 2,0000 | -0,0060790274 |
| 20 °C, 1,0 бар | 0,9920 | 1,0040526849 | 1,0000 | -0,0040526849 |
| 20 °C, 2,0 бар | 1,9690 | 1,9939209726 | 2,0000 | +0,0060790274 |

Таблица поправок:

| Температура, °C | Поправка при 1 бар, бар | Поправка при 2 бар, бар |
| --- | --- | --- |
| 10 | +4,052685E-3 | -6,079027E-3 |
| 20 | -4,052685E-3 | +6,079027E-3 |

Пример применения таблицы: температура 17 °C; показание давления прибора S = 1,284498385 бар.

Расчет линейной части: Elin = 1,0131712259 · 1,284498385 - 0,001013171226 = 1,300403633 бар.

Относительное положение по температуре: u = (17 - 10) / (20 - 10) = 0,7.

Относительное положение по давлению: v = (1,300403633 - 1,0) / (2,0 - 1,0) = 0,300403633.

Поправка при 10 °C: ΔE10 = (1 - v) · 0,0040526849 + v · (-0,0060790274).

Поправка при 20 °C: ΔE20 = (1 - v) · (-0,0040526849) + v · 0,0060790274.

Итоговая поправка: ΔE = (1 - u) · ΔE10 + u · ΔE20.

Скорректированное значение давления: Ê = Elin + ΔE.

В приведенном примере итоговое значение после применения интерполированной поправки приближается к 1,3000 бар.

7. Ограничения метода

Калибровка и температурная компенсация применяются в пределах диапазонов, в которых были сняты контрольные точки. Вне этих диапазонов возможна деградация точности.

Между узлами таблицы используется интерполяция. При выраженной нелинейности измерительного канала возможна остаточная ошибка.

Качество калибровки определяется точностью эталонных средств измерений, стабильностью стенда, корректностью фиксации контрольных точек и условиями эксплуатации прибора.

Калибровочные алгоритмы и дискретность представления данных в программном обеспечении не являются самостоятельной гарантией достижения конкретных метрологических характеристик прибора.

Программное обеспечение не устраняет физические свойства измерительного узла, включая гистерезис, температурный дрейф, дрейф нуля во времени, шум, электромагнитные помехи, влияние монтажа, механических напряжений, тепловых градиентов, загрязнения и вибрации.

8. Примечание о дискретности и разрешении данных

Программное обеспечение может обеспечивать ввод, отображение, расчет, хранение и передачу калибровочных данных с дискретностью, достаточной для выполнения настройки и калибровки прибора.

Дискретность отображения и расчета в программном обеспечении не является метрологической характеристикой прибора и не должна трактоваться как гарантия фактической погрешности измерений.

Фактические метрологические характеристики прибора определяются результатами испытаний, поверки или иной процедуры подтверждения характеристик, выполняемой с применением соответствующих эталонных средств измерений и методик.