ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Плотномеры давления ПД с кварцевым чувствительным элементом

Назначение средства измерений

Плотномер IGAS DM-910 с кварцевым чувствительным элементом (далее – плотномеры) предназначен для непрерывных измерений плотности, абсолютного давления, температуры и преобразования результатов измерений в цифровой выходной сигнал. Версия DM-910h с кварцевым чувствительным элементом предназначена для непрерывных измерений плотности, абсолютного давления, температуры, относительной влажности и точки росы газов и преобразования результатов измерений в цифровой выходной сигнал.

Описание средства измерений

Принцип действия плотномеров основан на изменении частоты собственных колебаний кварцевого силочувствительного пьезоэлемента, закрепленного на мембране, вызванных воздействием давления измеряемой среды. Принцип измерения относительной влажности – емкостной.

Плотномеры конструктивно выполнены в цилиндрическом корпусе, который разделен на измерительную камеру с чувствительным элементом и отсек электроники. В корпусе также может располагаться разделитель сред, для защиты кварцевого чувствительного элемента от воздействия агрессивных сред, и резонатор кварцевый термочувствительный, для компенсации воздействия температуры окружающей среды на результаты измерений. Корпус преобразователя может быть изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, SS304, SS316, сплава Инконеля 625 (718), алюминиевого сплава Д16, или полиамида.

В качестве чувствительных элементов используются: резонатор кварцевый. Cостоит из мембраны, чувствительного пьезоэлемента, закрепленного на мембране, прокладки и крышки. 
Все детали РКМА и РКМА-ОС изготовлены из монокристаллического кварца и соединены легкоплавким стеклом. Полость между мембраной и крышкой вакуумирована. Чувствительный элемент установлен в измерительной камере и соединен через герметичные токовводы с отсеком электроники.

Плотномер формирует цифровой выходной сигнал интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus-RTU;

Материалы, контактирующие с измеряемой средой: сталь 12Х18Н10Т, SS304, SS316, алюминиевый сплав Д16, сплав Инконель 625 (718), полиамид, кварц монокристаллический, клей УП-5-207, защита пайки лак ЛФ-32ЛН, кольцо резиновое уплотнительное, защитное фторопластовое кольцо.

Плотномеры имеют следующие модификации, отличающиеся конструктивным исполнением и метрологическими характеристиками:

Код исполнения плотномеров представлен ниже:

| DM-910 | h – | SF6 – | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| h – опция измерения точки росы и относительной влажности газа |  |  |  |  |
| SF6 – измеряемый газ |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |

Общий вид плотномеров представлен на рисунках 1-4.

Рисунок 4 – Общий вид плотномера

Пломбирование плотномеров не предусмотрено.

Программное обеспечение

Плотномеры имеют встроенное метрологически значимое ПО и внешнее, метрологически незначимое ПО.

Встроенное ПО предназначено для преобразования результатов измерений в цифровой код с целью его последующей передачи. Программный код постоянен, средства и пользовательская оболочка для программирования или изменения встроенного ПО отсутствуют.

Влияние встроенного ПО на результаты измерений учтено при нормировании метрологических характеристик.

Внешнее ПО устанавливается на персональный компьютер и предназначено для настройки и поверки плотномеров с цифровым выходным сигналом.

Конструкция плотномеров исключает возможность несанкционированного влияния на встроенное ПО плотномеров и измерительную информацию. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» по Р 50.2.077.

Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Идентификационные данные встроенного ПО

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Выходной сигнал Ц1, Ц2, Ц4 в коде исполнения |  |
| Идентификационное наименование ПО | DM-910Firm |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 1.5.2.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | - |

Метрологические и технические характеристики плотномеров

Метрологические характеристики плотномеров приведены в таблицах 3-7, основные технические характеристики плотномеров – в таблице 8.

Таблица 3 – Диапазоны измерений и пределы основной приведенной к верхнему пределу измерений погрешности плотномеров модификации ПДА

| Код исполнения | Нижний предел измерений, МПа (1) (2) (3) | Верхний предел измерений, МПа (1) (2) | Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, ±, % (2) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| DM-910 | 0,6×10-3 | 0,106; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 | 0,06; 0,1; 0,15 |
| DM-910h | 0,6×10-3 | 0,106; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 | 0,06; 0,1; 0,15 |

Таблица 8 – Основные технические характеристики плотномеров

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочие условия эксплуатации(1): – температура окружающей среды, °С (2) | от -60 до +85 |
| – относительная влажность, %, не более – атмосферное давление, кПа | 98 от 66 до 106,7 |
| Нормальные условия: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %, – атмосферное давление, кПа | от +21 до +25 |
| Выходной сигнал | RS485 |
| Диапазон напряжений питания постоянного тока, В | 24В |
| Электрический ток потребления, мА, не более | 16 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 65000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| Масса, кг, не более | 0,6 |
| Габаритные размеры плотномеров, мм, не более (диаметр×длина) | 48×109,5 |

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта печатным методом и/или на плотномер в виде лазерной гравировки.

Комплектность средства измерений

Комплектность поставки плотномеров приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Комплектность поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотномер | DM-910 | 1 | Обозначение плотномера в зависимости от заказа |
| Руководство по эксплуатации | РЭ xxx | 1 | 1 экз. партию |
| Паспорт | ПС xxx | 1 | - |
| Методика поверки | МП.xxx | 1 | 1 экз. партию |

Поверка

осуществляется по документу МП.xxx «Плотномеры IGAS DM-910, DM-910h. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 17.03.2020 г.

Основные средства поверки:

- Рабочий эталон 1-го разряда в соответствии с Приказом Росстандарта от 06.12.2019 г. № 2900 «Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления – манометр абсолютного давления МПАК-15 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 24971-03);

- Рабочие эталоны 1-го и 2-го разряда в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2018 г. № 1339 «Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления – манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-600; МП-2500 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 58794-14);

- Калибраторы давления СРС3000, СРС6000, СРС8000, СРС8000-Н (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 59862-15);

- Барометр кварцевый МД-20 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 30594-12);

- Барометр рабочий сетевой БРС-1М (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 16006-97);

- Калибраторы давления CPH6000 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 72192-18);

- Частотомер ЧЗ-34 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 2828-72);

- Частотомер ЧЗ-87 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 64706-16);

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и/или в паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы, устанавливающие требования к плотномерам

- ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию от 06.12.2019 г. № 2900 «Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 
1·10-1 – 1·107 Па».

- ТУ xxx.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВИН ФОТОНИКС» г. Фрязино

(ООО «ЛЕВИН ФОТОНИКС»)

ИНН: 9723084440

Адрес: 141190, Московская обл., г.  Фрязино, Заводской проезд, дом 2, помещение 704-707

Телефон/факс: +7 (495) 984-04-37

E-mail: sales@igasdetection.com

Web-сайт: www.levinphotonics.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77, Факс: +7 (495) 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru,

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 09.02.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии	А.В. Кулешов

М.П.                     «____» _______________ 2020 г.