| ОКПД2 26.51.52.130 | УДК 006 УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ЛЕВИН Фотоникс» ________________ С.В. Закржевский «____»________________ 2021г. |
| --- | --- |

ПЛОТНОМЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

ПД

С КВАРЦЕВЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

САТЕ.400629.040 ТУ

2021г.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на плотномеры давления ПД с кварцевым чувствительным элементом (далее по тексту – плотномеры), предназначенные для непрерывного измерения абсолютного давления жидкостей и газов в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Плотномеры изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1, 2.1 по ГОСТ 15150, относятся к изделиям ГСП.

Рабочими измеряемыми средами для плотномеров являются газы, парогазовые и газовые смеси, а также некристаллизующиеся и незатвердевающие жидкости неагрессивные, в зависимости от модели, к нержавеющей стали 12Х18Н10Т, алюминиевому сплаву Д16, сплаву Инконель 625 (718), полиамиду, кварцу монокристаллическому, клею УП-5-207, лаку ЛФ-32ЛН, полиамиду, кольцу резиновому уплотнительному, защитному фторопластовому кольцу.

Плотномеры являются однофункциональными, одноканальными, стационарными, погружаемого типа, ремонтируемыми (в условиях предприятия-изготовителя).

Плотномеры имеют следующие модификации::

- DM-910 – измерение давления, температуры и плотности;

- DM-910-h– измерение давления, температуры, плотности и влажности;

Плотномеры по классификации, установленной ГОСТ Р 52931, относятся к изделиям:

- по наличию информационной связи: предназначенным для информационной связи с изделиями;

- по виду энергии носителя сигналов: электрическим;

- по эксплуатационной законченности: третьего порядка;

- по защищенности от воздействия окружающей среды: исполнения, защищенного от попадания внутрь твердых тел (пыли) и воды, степень защиты по ГОСТ - IР68;

- по устойчивости к механическим воздействиям соответствуют исполнению виброустойчивому плотномеры по устойчивости и прочности к механическим воздействиям соответствуют исполнению G1 по ГОСТ 26116.

Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ, приведен в приложении А.

При заказе условное обозначение плотномера составляется по структурной схеме, приведенной в приложении Б и таблицам метрологических характеристик плотномеров, приведенных в приложении В. Нижний предел измерений выбирается из ряда, приведенного в таблицах приложения В и оговаривается при заказе.

Пример записи обозначения плотномера при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

| DM-910 | h – | SF6 – | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| h – опция измерения точки росы и относительной влажности газа |  |  |  |  |
| SF6 – измеряемый газ |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Плотномеры должны соответствовать требованиям настоящих технических условий (далее по тексту ТУ) и комплекту конструкторской документации.

1.1.2 Пределы измерений и величина допускаемой основной погрешности γ, в зависимости от модели плотномера, приведены в приложении В.

1.1.3 Габаритные размеры плотномеров приведены в приложении Г.

1.1.4 Предел допускаемой основной приведенной погрешности плотномеров γ, выраженный в процентах от верхнего предела измерений (далее по тексту ВПИ), не должен превышать: ± 0,025; ± 0,04; ± 0,06; ± 0,1; ± 0,15; ± 0,25 % (см. приложение В).

1.1.5 Выходной сигнал плотномеров представлен в виде последовательности импульсов.

1.1.6 Плотномеры имеют следующие исполнения по выходным сигналам:

Три выходных сигнала:  плотность, абсолютное давление, температура;

Четыре выходных сигнала:  плотность, абсолютное давление, температура, влажность;

1.1.7 Вариация выходного сигнала по модулю не должна превышать |  |.

1.1.8 Номинальная статическая характеристика плотномеров должна соответствовать виду (1.1):

P=P0+A1Ft-Ft0+A2Ft-Ft02+A3Fp-Fp0+A4Fp-Fp02+A5Fp-Fp0Ft-Ft0,    (1.2)

где Р - значение измеряемого давления, в единицах, согласованных с заказчиком;

Fp - значение частоты выходного сигнала по давлению;

Ft - значение частоты выходного сигнала по температуре;

Fp0 - значения частоты Fp при P=P0 и Ft=Ft0;

Ai (i = 1,2,3,4,5), Fp0, Ft0, P0  – коэффициенты, указанные в техническом паспорте.

1.1.9 Ток потребления должен быть не более, мА: 16,0;

1.1.10 Вид электропитания – напряжение постоянного тока 24В (Uпит.)

1.1.11 Схема внешних электрических соединений плотномеров представлены в приложении Д.

1.1.12 Плотномеры должны быть устойчивы к воздействию рабочих температур в диапазоне:

- от минус 60 до плюс 85 С для плотномеров с пределом основной приведенной погрешности не более ± 0,025 %;

1.1.13 Плотномеры должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 25 °С по ГОСТ 15150.

1.1.14 Плотномеры должны быть устойчивы к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 66,0 до 106,7 кПа, что соответствует группе Р2 по ГОСТ Р 52931.

1.1.15 Дополнительная температурная погрешность плотномеров, выраженная в процентах от ВПИ на каждые 10 C от температуры (23 ± 2) ºС, по модулю не должна превышать величины:

- 0,1  - для плотномеров с основной приведенной погрешностью ± 0,025 %;

- 0,05  - для остальных плотномеров.

1.1.16 Дополнительная погрешность плотномера, вызванная воздействием вибрации с параметрами, соответствующими  группе  G1  по  ГОСТ Р 52931,  не  должна  превышать  0,2 % от ВПИ.

1.1.17 Время установления выходного сигнала плотномера при скачкообразном изменении измеряемой величины, составляющем 90 % от диапазона измерения, не должно превышать  0,1 с.

При измерении давления газов время установления выходного сигнала может достигать 2-5 мин из-за протекания адиабатических процессов.

Примечание - Под временем установления выходного сигнала понимают время, прошедшее с момента скачкообразного изменения измеряемой величины до момента, когда выходной сигнал плотномера окончательно войдет в зону установившегося состояния, составляющую ± 5 % изменения выходного сигнала, соответствующего скачку измеряемой величины.

1.1.18 Плотномеры должны выдерживать в течение 15 минут перегрузку давлением, равным– 125 % от ВПИ. Во время воздействия плотномеры должны сохранять прочность и герметичность.

1.1.19 При изменении напряжения питания в пределах, указанных в п. 1.1.10, плотномеры должны соответствовать требованиям п.п. 1.1.4, 1.1.7.

1.1.20 Плотномеры должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 С.

1.1.21 Плотномеры должны быть устойчивы к воздействию пыли и воды в соответствии со степенью защиты IР68 по ГОСТ 14254.

1.1.22 Масса плотномера не должна превышать 1 кг.

1.1.23 Требования к плотномерам в транспортной таре по ГОСТ Р 52931

1.1.23.1 Плотномеры в транспортной таре должны выдерживать воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С, относительной влажности окружающего воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 С.

1.1.23.2 Плотномеры в транспортной таре, должны выдерживать следующие механико-динамические нагрузки:

- вибрацию в диапазоне частот (10 - 55) Гц с амплитудой 0,35 мм;

- удары со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительность ударного импульса 16 мс, число ударов (1000 ± 10);

- удары при свободном падении с высоты 1000 мм.

1.1.24 Норма средней наработки на отказ, с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации РЭ -  65000 ч;

1.1.25 Средний срок службы плотномеров 12 лет

1.2 Требования к материалам

1.2.1 В плотномерах применяются коррозионностойкие материалы, исключающие коррозионные повреждения при использовании плотномеров в течение всего срока службы.

1.2.2 Неметаллические материалы, применяемые в плотномерах, являются негорючими или трудногорючими.

1.2.3 Материалы должны соответствовать своим ТУ, НД и стандартам.

1.2.4 Порядок проведения входного контроля и организация учета и выдачи в производство материалов и комплектующих изделий должен соответствовать действующим НД и ГОСТ 24297.

1.3 Комплектность

Комплектность поставки плотномеров приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность поставки плотномеров

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотномер давления ПД с кварцевым чувствительным элементом | IGAS DM910 | 1 | Обозначение плотномера в зависимости от заказа |
| Руководство по эксплуатации | РЭ | 1 | 1 экз. |
| Паспорт | ПС | 1 | - |
| Методика поверки | МП | 1 | 1 экз. на каждые 10 изделий, поставляемых в один адрес |

1.4 Требования к маркировке и упаковыванию

1.4.1 На корпусе плотномера указывается:

- логотип и наименование предприятия-изготовителя;

- полное обозначение плотномера

- диапазоны измерений с указанием единиц измерения;

- значение номинального электрического питания;

- заводской номер плотномера;

Маркировка наносится лазером.

1.4.2 Плотномеры должны упаковываться в закрытых помещениях при температуре воздуха от 15 до 40 С и относительной влажности не более 80 %, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.4.3 Упаковка плотномеров должна представлять совокупность транспортной тары, внутренней упаковки, а также средств амортизации, тем самым обеспечивать возможность транспортировки плотномеров всеми видами транспорта, в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001.

1.4.4 Каждый плотномер должен быть упакован в пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354 или коробку-футляр из пенополистирола по ГОСТ 15588, изготовленную в соответствии с габаритными размерами данного плотномера, и уложен в потребительскую тару -  коробку из картона по ГОСТ 7933, обозначение упаковочного средства: УМ-3 по ГОСТ 9.014. Свободное пространство внутри коробки заполняется поропластом по ГОСТ В 9.001 или другим равноценным материалом, выполняющим роль амортизатора.

1.4.5 Плотномеры поставляются с паспортом по ГОСТ 2.610, в котором указывается:

1) общие сведения об изделии и технические характеристики;

2) комплектность;

3) гарантийные обязательства;

4) свидетельство о приемке;

5) сведения о поверке;

6) свидетельство об упаковывании;

7) ремонт;

8) учет технического обслуживания при эксплуатации;

9) сведения о рекламациях;

10) сведения об утилизации;

11) сведения о продаже;

12) приложения.

Паспорт должен быть упакован в запаянный полиэтиленовый пакет или пакет с защелкой ПВД.

1.4.6 Маркировка потребительской тары по ГОСТ 14192 должна содержать: манипуляционные знаки № 3, № 11; наименование предприятия-изготовителя; сокращенное условное обозначение плотномера; обозначение ТУ; количество; дата упаковки.

1.5 Требования транспортировки

1.5.1 В случае отгрузки нескольких плотномеров одному потребителю коробки с упакованными плотномерами должны быть уложены в транспортную тару - картонные ящики (коробки) ГОСТ 22852. Допускается применение любой другой тары, обеспечивающей сохранность изделий при транспортировке железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом со скоростями, допустимыми для этих видов транспорта, без ограничения расстояния.

Для предотвращения перемещений в транспортной таре, коробки с плотномерами (потребительская тара) должны быть уплотнены с помощью прокладок из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901 или другим равноценным материалом.

1.5.2 В первую транспортную тару партии отправляемой продукции, должна вкладываться сопроводительная документация, упакованная в полиэтиленовый пакет.

Упаковочный лист должен быть вложен в каждую отправляемую транспортную тару.

1.5.3 Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192 должна содержать:

- манипуляционные знаки: № 3; № 11; № 14;

- наименование грузополучателя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование упакованного изделия по ТУ;

- дату упаковки.

1.5.4 Масса (брутто) транспортной тары должна быть не более 20 кг.

1.6 Требования безопасности

1.6.1 Плотномеры должны соответствовать общим требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.

1.6.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током плотномеры должны соответствовать классу ΙΙΙ по ГОСТ 12.2.007.0.

1.6.3 Не допускается эксплуатация плотномеров в системах, рабочее давление в которых может превышать соответствующие предельные значения.

1.6.4 Присоединение и отсоединение плотномеров от магистралей, подводящих измеряемую среду, должно производиться после закрытия вентилей на линии перед плотномерами.

Отсоединение должно производиться после сброса давления в преобразователе до значений атмосферного, указанного в п. 1.1.14.

1.6.5 Безопасность обслуживающего персонала в процессе монтажа, настройки и эксплуатации обусловлена конструкцией плотномера.

1.6.6 Плотномеры являются изделиями пожаробезопасными. Пожаробезопасность обеспечивается конструкцией.

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1 Правила приемки плотномеров

должны соответствовать требованиям настоящего ТУ.

2.2 Для проверки соответствия плотномеров требованиям настоящего ТУ

предусматриваются следующие виды испытаний:

- на соответствие плотномера утвержденному типу согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 
2018 года N 2346;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые;

- испытания на надежность.

2.3 Объем и рекомендуемая последовательность приемо-сдаточных и периодических испытаний

указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и последовательность приемо-сдаточных и периодических            испытаний

| Наименование контроля или испытания | Пункты ТУ |  | Наличие испытаний в объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технических требований | методов испытаний | приемо-сдаточных | периодических |
| Контроль внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки | 1.1.1; 1.3; 1.4 | 3.2 | + | + |
| Контроль габаритных и присоединительных размеров | 1.1.3 | 3.3 | - | + |
| Контроль массы | 1.1.22 | 3.3 | - | + |
| Определение основной погрешности | 1.1.4 | 3.4; 3.4.1 | + | + |
| Определение вариации выходного сигнала | 1.1.7 | 3.5 | + | + |
| Испытание на устойчивость к изменению температуры окружающей среды | 1.1.12 | 3.6 | - | + |
| Испытание на прочность и герметичность | 1.1.18 | 3.7 | + | + |
| Испытание на виброустойчивость | - | 3.8 | - | + |
| Испытание ПДС на ударопрочность | - | 3.9 | - | + |
| Контроль работоспособности при изменении напряжения питания | 1.1.19 | 3.10 | - | + |
| Контроль тока потребления | 1.1.9 | 3.11 | + | + |
| Испытание на влагоустойчивость | 1.1.20 | 3.12 | - | + |
| Контроль степени защиты от воздействия пыли и воды | 1.1.21 | 3.13 | - | + |
| Испытания на надежность | 1.1.24 | 3.14 | - | + |

Примечания:

1 Знак « + » означает, что соответствующее испытание проводится, знак « - » означает, что испытание не проводится.

2 Соответствие плотномеров требованиям п. 1.1.14 гарантируется конструктивным исполнением и не проверяется.

3 Соответствие требованию п. 1.1.23 гарантируется на основании выбора материалов транспортной тары и виброустойчивому исполнению плотномеров.

4 По распоряжению директора предприятия-изготовителя допускается изменять последовательность испытаний.

2.4 Испытания на соответствие плотномера утвержденному типу

2.4.1 Организация и порядок проведения испытаний

2.4.2 Испытания на соответствие плотномера утвержденному типу проводят по программе, утвержденной государственным центром испытаний средств измерения.

2.5 Приемо-сдаточные испытания

2.5.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый плотномер, выпускаемый из производства.

Если в процессе испытания будет обнаружено несоответствие проверяемого плотномера хотя бы по одному предъявленному требованию, плотномер бракуется.

Испытания последующих плотномеров при этом не приостанавливаются.

Забракованные плотномеры, после устранения дефектов, должны быть подвергнуты повторным приемо-сдаточным испытаниям.

В зависимости от результатов анализа дефектов, обнаруженных при испытаниях, допускается проводить повторное испытание только по пунктам несоответствия и по пунктам, по которым приемо-сдаточные испытания не проводились.

2.5.2 На плотномер, прошедший приемо-сдаточные испытания, оформляется паспорт в соответствии с п. 1.4.5.

2.6 Периодические испытания

2.6.1 Периодические испытания плотномеров проводятся не реже одного раза в 24 месяца.

2.6.2 Для проведения периодических испытаний отбирают три плотномера, из числа принятых ОТК.

2.6.3 При получении положительных результатов периодических испытаний качество продукции и возможность дальнейшего изготовления и приемки контролируемого периода считается подтвержденным до получения результатов последующих периодических испытаний.

При несоответствии любого из испытуемых плотномеров какому-либо предъявляемому требованию проводится анализ и устранение причины дефекта, после этого испытания продолжаются для проверки соответствия остальным требованиям технических условий. При невозможности устранения дефекта, плотномер заменяют новым, после чего, испытания повторяют на удвоенном количестве плотномеров.

Допускается проводить испытания на удвоенном количестве плотномеров не по всем пунктам периодических испытаний, но обязательно по пунктам несоответствия. До окончания испытаний отгрузка плотномеров производится при 100 % проверке по пунктам несоответствия.

Результаты испытаний удвоенного количества считаются окончательными.

Если в процессе испытаний удвоенного количества плотномеров будет обнаружено несоответствие предъявляемым требованиям хотя бы одного плотномера, то отгрузка прекращается.

Допускается отгрузка ранее принятых ОТК и находящихся на складе плотномеров при обязательной проверке их по пунктам несоответствия.

2.6.4 После выявления и устранения причин несоответствия плотномеров требованиям ТУ проводятся повторные периодические испытания.

Допускается повторные испытания проводить только на образцах, не прошедших периодические испытания плотномеров, но обязательно по пунктам несоответствия.

2.6.5 При положительных результатах повторных периодических испытаний возобновляются приемка и отгрузка плотномеров.

2.6.6 Результаты периодических испытаний оформляются актом, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.

2.7 Типовые испытания

2.7.1 Типовые испытания проводятся в случаях изменения принципиальной схемы, конструкции или технологии изготовления плотномеров, замены применяемых материалов и покупных изделий, влияющих на метрологические и технические характеристики или работоспособность плотномеров. Объем типовых испытаний определяется с учетом характера вносимых изменений.

2.7.2 Испытания проводит комиссия, состав которой утверждает руководство предприятия-изготовителя.

2.7.3 Количество плотномеров, необходимых для проведения испытаний, устанавливается предприятием-изготовителем.

Программа испытаний с указанием количества плотномеров и методов их испытаний утверждается руководителем предприятия-изготовителя.

2.7.4 При положительных результатах испытаний необходимые изменения в установленном порядке вносятся в техническую документацию.

2.7.5 Результаты типовых испытаний оформляются актом, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.

2.8 Испытания на надежность

2.8.1 Контрольным испытаниям на надежность подвергают образцы серийно выпускаемых плотномеров не реже 1 раза в 36 месяцев, а также испытания проводятся при внесении изменений в конструкцию или технологию изготовления плотномеров, влияющих на показатели надежности.

Испытания на надежность проводят в течение 2000 ч по планам одноступенчатого контроля, в соответствии с ГОСТ Р 27.403:

- значение приемочного уровня Pα = 0,800;

- заданное значение риска поставщика и потребителя α = β = 20 %;

- разрешающий коэффициент D = 3,00;

- максимальное число наблюдений N = 4;

- предельное число отказов c = 1.

2.8.2 Принятый при планировании испытаний закон распределения времени безотказной работы плотномеров – экспоненциальный.

2.8.3 В случае отказа одного плотномера отгрузку принятых партий изделий останавливают, не ожидая протокола испытаний, а испытания продолжают до их окончания.

Изготовитель анализирует изделие, не выдержавшее испытания, и устанавливает причины отказа, а после окончания испытаний проводится контроль всех остальных изделий выборки на отсутствие в них дефектов, вызвавших отказ.

2.8.4 Если у плотномеров обнаружен отказ в период до 500 ч включительно и анализ покажет, что отказ связан с качеством изделия, но в выборке отсутствуют другие плотномеры с дефектами, вызвавшими отказ, то проводят испытания дополнительной выборки изделий из 4-х штук. Допускается начинать испытания дополнительной выборки, не ожидая окончания испытаний первой выборки и получения результатов анализа.

Если при испытании дополнительной выборки обнаружен хотя бы один отказ или при испытаниях первой выборки обнаружено более одного отказа, либо, кроме одного отказа, обнаружены изделия с дефектами, приводящими к отказам, результаты испытаний считаются отрицательными.

2.8.5 В случае одного отказа плотномеров в период от 500 до 2000 ч продолжительность испытаний увеличивают до 2500 ч. Если новых отказов не обнаружено, отгрузку возобновляют. Изготовитель разрабатывает и внедряет мероприятия по устранению причин отказа. Если обнаружен новый отказ, то результаты испытаний считаются отрицательными.

2.8.6 При отрицательных результатах испытаний отгрузку плотномеров прекращают. На основе анализа брака изготовитель разрабатывает план мероприятий по устранению причин отказов и реализует его в производстве. Новые испытания проводят на 4-х плотномерах, изготовленных после реализации плана мероприятий, продолжительностью 2000 ч.

2.8.7 Отгрузку плотномеров возобновляют при положительных результатах этих испытаний в течение первых 500 ч.

2.8.8 Критериями отказа являются требования по п.п. 1.1.4, 1.1.7.

2.8.9 Контроль среднего срока службы плотномеров проводится путем сбора и обработки статистических данных, полученных в условиях эксплуатации в соответствии с РД 50-690.

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Общие положения

3.1.1 Все испытания и контроль по настоящим ТУ, если их условия не оговариваются при описании отдельных методов испытаний, следует проводить при следующих условиях:

1) плотномеры устанавливаются в рабочее положение с соблюдением указаний руководства по эксплуатации;

2) температура окружающего воздуха (23 ± 2) °C. Плотномеры предварительно выдерживаются при указанной температуре окружающего воздуха не менее 2 ч;

3) относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;

4) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);

5) питание плотномеров осуществляется от источника постоянного тока, значение которого устанавливается в соответствии с п. 1.1.10;

6) температура измеряемой среды в камере измерительного устройства не должна отличаться от температуры окружающего воздуха более, чем на ± 2 °C;

7) не допускаются: вибрация, тряска, удары, наклоны и магнитные поля, кроме земного, влияющие на работу плотномеров;

8) после включения питания выдержать плотномеры не менее 30 минут.

3.1.2 Схемы подключения плотномеров к вторичной измерительной аппаратуре, для исполнения Ч, и средствам считывания результатов измерения, для исполнения Ц, при проведении контроля характеристик, приведены в приложении Е.

3.1.3 Рекомендуемый перечень оборудования и измерительных приборов, необходимых для контроля плотномеров, приведен в приложении Ж.

Цифровые приборы, используемые для контроля значений выходного сигнала должны иметь характеристики не хуже, указанных в приложении Ж, и обеспечивать подавление помех последовательного и параллельного вида не менее 80 дБ.

3.2 Контроль внешнего вида (п. 1.1.1), комплектности (п. 1.3), маркировки и упаковки (п. 1.4)

осуществляют визуальным контролем на соответствие требованиям настоящего ТУ.

3.3 Габаритные и присоединительные размеры плотномеров (п. 1.1.3)

контролируют измерением с погрешностью 0,5 мм и сравнением результатов с размерами, указанными в конструкторской документации.

Массу плотномеров (п. 1.1.22) контролируют взвешиванием на весах, обеспечивающих погрешность взвешивания 15 г.

3.4 Основную погрешность плотномеров (п. 1.1.4)

определяют сличением значений давления на выходе плотномера с показаниями эталонного прибора.

Основную погрешность вычисляют как отклонение значений результатов измерения выходного сигнала, рассчитанных по формуле (1.1) или (1.2) от действительных, установленных по эталонному прибору, выраженное в процентах от верхнего предела измеряемого давления.

Основная погрешность определяется при значении измеряемого давления, полученном при приближении к нему, как от меньших значений к большим, так и от больших к меньшим (при прямом и обратном ходе). Перед измерениями при обратном ходе плотномер выдерживают в течение пяти минут под воздействием верхнего предельного значения измеряемого давления.

Основную погрешность  в процентах от нормирующего значения определяют по формулам (3.1), (3.2):

| γ=Pвых-Pэ/Pmax×100 % , | (3.1) |
| --- | --- |
| γʹ=Pвыхʹ-Pэ/Pmax×100 % , | (3.2) |

где , ' - основная погрешность в %, вычисленная при прямом и обратном ходе, соответственно;

Pвых, P'вых - значение выходной величины давления при прямом и обратном ходе, соответственно;

Pэ - номинальное значение измеряемого давления;

Рmax - верхний предел измерения давления плотномера.

3.4.1 При приемо-сдаточных испытаниях основную погрешность определяют по результатам измерения в течение одного цикла нагружения не менее чем при пяти значениях измеряемого давления. Интервал между значениями измеряемого давления не должен превышать 30 % диапазона измерения.

Плотномер считается выдержавшим приемо-сдаточные испытания, если основная погрешность не превышает 0,8||.

3.4.2 При периодических испытаниях основную погрешность определяют по результатам измерений в течение трех циклов нагружения за 8 часов. При этом второй цикл нагружения проводят через 2 часа после первого, а третий - через 4 часа после второго.

Плотномер считается выдержавшим испытание, если основная погрешность не превышает значений, указанных в п. 1.1.4.

3.5 Определение вариации выходного сигнала

Вариация выходного сигнала (п. 1.1.7) должна определяться при каждом проверяемом значении измеряемого давления по п.3.4, кроме значений, соответствующих нижнему и верхнему пределу измерения.

Вариацию выходного сигнала г в процентах от нормирующего значения определяют по формуле (3.6):

| γГ=Рвых-Рвыхʹ/Рmax , | (3.6) |
| --- | --- |

где Рвых и Рвыхʹ - значения выходного сигнала плотномера соответственно при прямом и обратном ходе;

Pmax - верхний предел измерения давления плотномера кПа, МПа.

Плотномер считается выдержавшим испытание, если вариации выходного сигнала не превышают значение, указанного в п. 1.1.7.

3.6 Испытание на устойчивость плотномеров к воздействию изменения температуры окружающей среды (п. 1.1.12) проводится по следующей методике:

1) поместить плотномер в камеру тепла (холода) и выдержать при температуре окружающего воздуха (23 ± 2) °С не менее 2 ч, подключить питание и провести проверку плотномера по методике п. 3.4, определяя погрешности γx123;

2) понизить температуру в камере до минимального значения Tmin рабочего диапазона температуры, выдержать плотномер при этой температуре не менее 2 ч, измерить погрешности плотномера γxiTmin по методике п. 3.4. Допускаемое отклонение температуры в камере от минимального не более ± 2 °С. Скорость изменения температуры плотномера при проверке не должна превышать 0,5 °С/мин;

3) повысить температуру в камере до (23  2) °С и выдержать не менее 2 ч, измерить погрешности плотномера γx223 по методике п. 3.4 при тех же значениях устанавливаемого давления, что и при Tmin;

4) повысить температуру в камере до максимального значения Tmax рабочего диапазона, выдержать плотномер при этой температуре не менее 2 ч, измерить погрешности плотномера γxiTmax по методике п. 3.4 при тех же значениях устанавливаемого давления, что и при Tmin;

5) понизить температуру в камере до (23  2) °С, выдержать плотномер при этой температуре не менее 2 ч, измерить погрешности плотномера γx323 по методике п. 3.4 при тех же значениях устанавливаемого давления, что и при Tmin.

Дополнительная погрешность изменения выходного сигнала γTi, вызванная изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, определяется для каждой проверяемой точки отдельно для прямого и обратного хода по формулам (3.7), (3.8):

| γTi-=10×γTmin-γi23/Tmin-23 , для i = 1, 2, 3 | (3.7) |
| --- | --- |
| γTi+=10×γTmax-γi23/Tmax-23 , для i = 1, 2, 3 | (3.8) |

где γi23 (i = 1, 2, 3) - погрешность плотномера при Т = (23  2) °С;

γTmin – погрешность плотномера при минимальном значении рабочего диапазона температуры Tmin;

γTmax - погрешность плотномера при максимальном значении рабочего диапазона температуры Tmax.

Плотномер считается выдержавшим испытание, если все значения погрешностей γTi- и γTi+ для одного и того же значения измеряемого давления по модулю не превышают значения, указанного в п. 1.1.15.

3.7 Испытание плотномеров на прочность и герметичность (п. 1.1.18) проводится при нормальных климатических условиях с помощью грузопоршневого манометра следующим образом:

- выдержать плотномер в течение 15 мин под воздействием перегрузки давлением, значения которого приведены в п. 1.1.18;

-  снизить давление до значения, соответствующего ВПИ, выдержать при данном значении давления в течение 30 мин;

- снизить давление до нижнего предельного значения, подключить питание и проверить плотномер на соответствие требованиям п.п. 1.1.4, 1.1.7.

Плотномер считается выдержавшим испытания на прочность и герметичность, если после перекрытия подводящего канала и предварительной выдержки под давлением в течение 2 мин, изменение установленного давления не превышает 5 %, а при внешнем осмотре не наблюдается разрушения деталей и нарушения прочности соединений.

3.8 Испытание на виброустойчивость

Плотномеры испытываются в рабочем режиме, жестко закрепленные на платформе вибростенда. Схема подключения плотномера производится в соответствии с приложением И.

Испытания проводятся одним из способов:

- на трехкомпонентном стенде с пространственной вибрацией;

- на двухкомпонентном стенде с плоскостной вибрацией в двух взаимно перпендикулярных плоскостях таким образом, чтобы воздействие вибрации осуществлялось по всем трем координатным осям испытуемого плотномера;

- на однокомпонентном стенде с вертикальной или горизонтальной вибрацией поочередно в трех взаимно перпендикулярных направлениях.

Плотномеры подвергаются испытаниям на виброустойчивость при воздействии вибрации частотой от 10 до 2000 Гц, ускорением 49,0 м/с2, амплитудой смещения 0,350 мм.

Погрешность плотномера, вызванную вибрацией, выраженную в процентах от ВПИ, определяют по формуле (3.9):

| γPB=100×∆PB/Pmax , | (3.9) |
| --- | --- |

где ∆PB - изменение выходного сигнала, вызванное наличием вибрации, рассчитанное по формуле (1.1) или (1.2);

Pmax - верхний предел измерения давления плотномеров кПа, МПа.

Плотномер считается выдержавшим испытание на виброустойчивость, если γPB не превышает значений, указанных в п. 1.1.16.

3.11 Контроль тока потребления (п. 1.1.9) плотномера

производят по показаниям амперметра и вольтметра, включенных в цепь питания. Схема включения приборов приведена в приложении Л.

Плотномер считается выдержавшим испытание, если ток потребления не превышает значение, указанное в п. 1.1.9.

3.12 Испытание на влагоустойчивость (п. 1.1.20)

проводят по ГОСТ 20.57.406, метод 207-2, ускоренными испытаниями в течение 4 суток при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности (93 ± 3) % в камере влаги КВ-1-95/65 или аналогичного типа. Контроль работоспособности плотномера производят раз в сутки, не извлекая из камеры влаги.

Плотномер считается выдержавшим испытание, если его внешний вид соответствует п. 1.1.1, а выходной сигнал п. 1.1.6.

3.13 Контроль  степени  защиты  плотномеров  от  воздействия воды и пыли (п. 1.1.21)

проводится по методикам, изложенным в ГОСТ 14254 для степени защиты IР68 без электрической нагрузки.

Плотномер считается выдержавшими испытания, если внутри корпуса не наблюдается отложений пыли, а попадание влаги не влияет на его работоспособность.

3.14 Испытания на надежность (п. 1.1.24)

проводятся в течение 2000 ч при задании давления, равного атмосферному.

Во время испытания плотномеры круглосуточно находятся во включенном состоянии. Периодичность замеров параметров, определяющих отказ, составляет 250 ч.

Плотномер считается выдержавшим испытание, если его основная погрешность не превышает значений, указанных в п. 1.1.4.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование плотномеров

Плотномеры в упаковке транспортируются в закрытом транспорте любого вида, в том числе и воздушным транспортом, в отапливаемых, герметизированных отсеках, на любое расстояние в условиях, установленных для группы 5 (ОЖ4) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажности до 100 % при 25 С по ГОСТ 15150.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должна быть обеспечена защита транспортной тары от непосредственного воздействия атмосферных осадков (манипуляционный знак № 3).

Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, и обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании.

Способ укладки ящиков должен исключать их перемещение. Ящики с плотномерами должны транспортироваться и храниться в определенном положении, обозначенном манипуляционными знаками № 11, № 14.

4.2 Условия хранения плотномеров в транспортной таре и без упаковки 2 (С) по ГОСТ 15150.

При хранении в транспортной таре сроком более 6 месяцев плотномеры должны быть освобождены от транспортной тары.

4.3 Срок пребывания плотномеров в соответствующих условиях транспортирования

- не более трех месяцев.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Монтаж и эксплуатация плотномеров

должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.2 Плотномеры могут работать в диапазонах температур согласно п. 1.1.12, если исключены:

1) накопление конденсата в рабочей камере плотномера;

2) кристаллизация рабочей среды (жидкости) или выкристаллизовывание из нее отдельных компонентов.

5.3 По согласованию с пользователем изделия допускается уменьшение диапазона рабочих температур и давления, лежащих внутри нормируемых значений верхнего и нижнего предела соответствующих диапазонов, при этом делается соответствующая запись в паспорте и (или) свидетельстве о поверке.

5.4 В процессе эксплуатации плотномеры должны подвергаться периодической поверке не менее

-  одного раза в 36 месяцев для всех исполнений

5.5 В процессе эксплуатации и хранения плотномер не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Утилизация плотномера производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно действующим нормам и правилам.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие плотномеров требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации плотномера

- 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

6.3 Изготовитель гарантирует качество и соответствие требованиям настоящих технических условий плотномеров,

поставляемых на экспорт, в течение 12 месяцев с момента проследования их через Государственную границу России, при условии соблюдения заказчиком правил монтажа, ввода в действие и эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.4 Гарантийный срок хранения плотномеров

- 6 месяцев со дня получения заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТУ

Таблица А.1

| Обозначение документа | Наименование | Номер пункта ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 15150 | Машины, приборы и др. технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. | Вводная часть; 1.1.13; 4.1; 4.2 |
| ГОСТ Р 52931 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия. | Вводная часть; 1.1.14; 1.1.16; 1.1.23 |
| ГОСТ 14254 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP) | Вводная часть; 1.1.21; 3.13 |
| ГОСТ 26116 | Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия | Вводная часть; 1.1.16; 3.9 |
| ГОСТ 24297 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля | 1.2.4 |
| ГОСТ В 9.001 | Единая система защиты от коррозии и старения. Военная техника. Упаковка для транспортирования и хранения. Общие требования | 1.4.3; 1.4.4 |
| ГОСТ 10354 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия | 1.4.4 |
| ГОСТ 15588 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия | 1.4.4 |
| ГОСТ 7933 | Картон для потребительской тары. Общие технические условия. | 1.4.4 |
| ГОСТ 9.014 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования | 1.4.4 |
| ГОСТ 2.610 | Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов | 1.4.5 |
| ГОСТ 14192 | Маркировка грузов | 1.4.6; 1.5.3 |
| ГОСТ 22852 | Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия | 1.5.1 |
| ГОСТ Р 52901 | Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия. | 1.5.1 |
| ГОСТ 12.2.003 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. | 1.6.1 |
| ГОСТ 12.2.007.0 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | 1.6.2 |
| Приказ № 2346 от 12.11.2018 | Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений | 2.2; 2.4.1 |
| ГОСТ Р 27.403 | Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы | 2.8.1 |
| РД 50-690 | Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. | 2.8.9 |
| ГОСТ 20.57.406 | КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний | 3.12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОМЕРОВ

ПРИ ЗАКАЗЕ

| IGAS DM-910 | h – | SF6 – | SS | Т – | Х – | ХХ – | Y – | АХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса: Н – сталь 12Х18Н10Т П – полиамид А – алюминиевый сплав Д16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхний предел рабочих температур, ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхний предел измеряемого давления, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная приведенная погрешность, % ВПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОТНОМЕРОВ

Таблица В.1 – Метрологические характеристики плотномеров ПДА

| Код исполнения | Нижний предел измерений, МПа (1) (2) (3) | Верхний предел измерений, МПа (1) (2) | Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему пределу измерений погрешности, ±, % (2) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| DM-910 | 0,6×10-3 | 0,106; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 | 0,06; 0,1; 0,15 |
| DM-910h | 0,6×10-3 | 0,106; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 | 0,06; 0,1; 0,15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛОТНОМЕРОВ

Габаритные размеры плотномеров

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПЛОТНОМЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛОТНОМЕРОВ

| Наименование | Тип | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Камера тепла и холода | КХТ-74-65/165 | Диапазон температур от минус 65 до плюс 165 ºС Погрешность контроля заданной температуры ± 0,1 ºС. Точность поддержания температуры ± 0,5 ºС. |
| Манометр грузопоршневой | МПА-15 | Верхний предел измерения 400 кПа. Основная погрешность ± 0,01% |
| Манометр грузопоршневой | МП-6 | Верхний предел измерения 0,6 МПа. Основная погрешность ± 0,02% |
| Манометр грузопоршневой | МП-60 | Верхний предел измерения 6 МПа. Основная погрешность ± 0,02% |
| Манометр грузопоршневой | МП-600 | Верхний предел измерения 60 МПа. Основная погрешность ± 0,01% |
| Весы электронные настольные | ПВМ 3\15 | Верхний предел взвешивания 15 кг. Погрешность ± 0,015 кг, дискретность измерения 0,005 кг. |
| Стенд вибрационный электродинамический | ВЭДС-100Б(200А) | Диапазон частот 5 – 10 000 Гц Амплитуда ускорения в диапазоне частот 45 - 5000 Гц до 1000 м/с |
| Блок питания | GPS 3030D | - |
| Манометр | МТИ | Верхний предел измерения от 0,4 до 100 МПа. Основная погрешность ± 0,05 % |
| Барометр кварцевый | МД-20 | Предел допускаемой основной погрешности ± 30 Па в измеряемом диапазоне |
| Барометр | М-67 | Относительная погрешность ± 0,8 мм рт.ст. |
| Штангенциркуль | ЩЦ-1 | Цена деления 0,1 мм |

Примечание - Допускается использование другого измерительного и испытательного оборудования помимо указанного в настоящих ТУ, обеспечивающего необходимые испытательные режимы и требуемую точность измерения.

ЛИст регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  | Всего листов (стран.) в докум. |  | № документа |  | Входящий № сопроводительного документа и дата |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных |  | замененных |  | новых |  | аннулированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |