Программа и методика базовых испытаний печатной платы на производстве

IGAS IR XBEAM Rev3

Назначение: документ устанавливает порядок выполнения базовых производственных проверок печатной платы/панели после изготовления перед передачей в сборку.

Границы документа:

- Документ предназначен для выявления типовых производственных дефектов и подтверждения пригодности платы к сборке.

- Документ не является программой квалификационных/сертификационных испытаний изделия.

- Диагностика неисправностей на уровне компонентов (поиск первопричины) в документ не входит.

- Проверки функционала собранного прибора выполняются по сервисной документации и/или через Toolbox и в настоящем документе не регламентируются.

Результат испытаний: одно из решений — допустить к сборке / забраковать (в диагностику).

1. Объект контроля

Печатная плата/панель газоанализатора IGAS IR XBEAM Rev3.

Проверка выполняется по панели целиком (платы соединены штатными шлейфами).

2. Подготовка и оснастка

2.1 Оснастка

- Программатор USBasp (ISP) для записи загрузчика Optiboot.

- Источник питания 24 V DC с ограничением тока.

- Интерфейс RS-485 (USB–RS485 адаптер) и ПО для загрузки прошивки по RS-485.

- Средство экспресс-контроля температуры (пирометр/тепловизор) либо эквивалентный безопасный контроль отсутствия перегрева.

2.2 Подготовительный этап (до подачи питания)

Таблица предназначена для фиксации подготовки рабочего места и подключения панели перед началом входного контроля.

| Действие/проверка | Параметр/ значение | Отметка |
| --- | --- | --- |
| Проверить визуально внешний вид платы/панели (чистота, отсутствие механических повреждений) |  | ☐ |
| Обеспечить ESD-защиту рабочего места (коврик/браслет/заземление) |  | ☐ |
| Подключить межплатные шлейфы нагревателя и платы первичной обработки сигнала |  | ☐ |
| Подготовить источник питания 24 V (проверить полярность проводов/клемм) | 24 V DC | ☐ |
| Установить ограничение тока источника питания до подключения/подачи питания | Не более 200 мА | ☐ |
| Подключить USBasp (ISP) к разъёму программирования |  | ☐ |
| Подключить RS-485 интерфейс (для последующей прошивки/Modbus-проверки) |  | ☐ |
| Подать питание на печатную плату VIN: 24 V |  | ☐ |
| Подготовить средство термоконтроля (пирометр/тепловизор) |  | ☐ |

3. Параметры связи по умолчанию (после прошивки)

Используются для проверки обмена после загрузки основной прошивки.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Интерфейс | RS-485 |
| Протокол | Modbus RTU |
| Скорость | 9600 |
| Формат | 8N1 |
| Чётность | none |
| Адрес устройства | 1 |
| Функция чтения | Read Holding Registers (FC03) |
| Минимальный набор | HR 0..1 (2 регистра) |

Примечание: HR0 (концентрация) ожидаемо равен 0 при отсутствии подключённого сенсора. HR1 (статус/ошибки) может быть ненулевым при отсутствии сенсора.

4. Программа и методика базовых испытаний (входной контроль)

4.1 Порядок выполнения и регистрация результатов

Проверки выполняются последовательно.

При отрицательном результате любого шага: снять питание (если применимо) и направить плату/панель в диагностику.

4.2 Форма A1 — входной контроль после производства

| Действие | Отметка | Результат |
| --- | --- | --- |
| Выполнить визуальный контроль монтажа и платы: отсутствие дефектов пайки, смещения, трещин, повреждений дорожек/корпусов |  | ☐ |
| Записать загрузчик Optiboot через USBasp (ISP) и выполнить верификацию |  | ☐ |
| Подать 24 V с установленным лимитом тока и проконтролировать отсутствие ухода в ограничение и признаков перегрева (пирометр/тепловизор) |  | ☐ |
| Загрузить основную прошивку по RS-485 (через Optiboot) и подтвердить успешную запись (readback/verify) |  | ☐ |
| Выполнить запуск после прошивки и подтвердить индикацию на дисплее (стартовый экран/идентификация изделия) |  | ☐ |
| Проверить связь Modbus RTU: FC03 чтение двух регистров 0..1 без таймаутов; HR0 = 0; HR1 читается |  | ☐ |
| Проверить включение нагревателя: подтвердить рост температуры при включении в штатном режиме |  | ☐ |
| Выполнить базовую проверку АЦП/«средней точки» через Toolbox: значение присутствует, не в насыщении, нет признаков обрыва/КЗ |  | ☐ |
| Итоговая оценка по результатам формы |  | ☐ |

5. Примечание по дальнейшим проверкам (Toolbox)

Функциональные проверки собранного прибора (включая настройки и контроль параметров по сервисной утилите/Toolbox) выполняются по отдельной сервисной документации. Настоящий документ регламентирует только базовый входной контроль печатной платы/панели после производства.

- Замечания

| № | Замечание | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |